LXLC-40~600可拆卸水平螺翼

干式（发讯）冷(热）水表

说明书

用途：

用于计量流经管道内的冷(热)水体积总量的仪表。

特点：

本系列水表为干式磁传动，具有结构先进、读数方便、压力损失小、维护方便、量程宽等特点。可附加远传输出装置，双干簧管或双霍尔发讯，脉冲当量：100升/脉冲，1000升/脉冲，10000升/脉冲，100000升/脉冲。

使用条件

安装方式：    水平安装

温度等级：    冷水水表    T30

热水水表    T30/T90

压力等级：    MAP16(默认)、MAP10、MAP25

准确度等级： 2级

压力损失等级： △p63

上游流场敏感度等级：U10

下游流场敏感度等级：D5

最大允许误差

低区的最大允许误差：

水温在额定工作条件规定范围内时，以最小流量（Q1）与分界流量（Q2）（不包括Q2）之间最大允许误差为±5%.

高区的最大允许误差：

以分界流量（Q2）（包括Q2）与过载流量（Q4）之间的最大允许误差：水温≤30℃时为±2%  水温＞30℃时为±3%：

主要技术参数

●流量参数

LXLC系列以R50、Q2/Q1=4为典型值（R值可向更高扩展）

| 公称口径 mm | Q4 过载流量 | Q3 公称流量 | Q2 分界流量 | Q1 最小流量 | 最小读数 | 最大读数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/h |  |  |  | m3 |  |
| 40 | 31.25 | 25 | 2 | 0.5 | 0.0005 | 999,999 |
| 50 | 31.25 | 25 | 2 | 0.5 | 0.0005 | 999,999 |
| 65 | 50 | 40 | 3.2 | 0.8 | 0.0005 | 999,999 |
| 80 | 78.75 | 63 | 5.04 | 1.26 | 0.002 | 999,999 |
| 100 | 125 | 100 | 8 | 2 | 0.002 | 999,999 |
| 125 | 200 | 160 | 12.8 | 3.2 | 0.002 | 999,999 |
| 150 | 312.5 | 250 | 20 | 5 | 0.002 | 999,999 |
| 200 | 500 | 400 | 32 | 8 | 0.002 | 999,999 |
| 250 | 787.5 | 630 | 50.4 | 12.6 | 0.02 | 9,999,999 |
| 300 | 1250 | 1000 | 80 | 20 | 0.02 | 9,999,999 |
| 350 | 1750 | 1400 | 112 | 28 | 0.2 | 999,999,999 |
| 400 | 2000 | 1600 | 128 | 32 | 0.2 | 999,999,999 |
| 450 | 2000 | 1600 | 128 | 32 | 0.2 | 999,999,999 |
| 500 | 3125 | 2500 | 200 | 50 | 0.2 | 999,999,999 |
| 600 | 5000 | 4000 | 320 | 80 | 0.2 | 999，999，999 |

●外形尺寸

| 公称口径 mm | L 表长 | H表高 LXLC | 法兰连接 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | φD1 法兰外径 | φD2 螺栓孔中心圆 | n-M 连接螺栓 |
| mm |  |  |  |  |  |
| 40 | 200 | 210 | 150 | 110 | 4-M16 |
| 50 | 200 | 214 | 165 | 125 | 4-M16 |
| 65 | 200 | 224 | 185 | 145 | 4-M16 |
| 80 | 225 | 279 | 200 | 160 | 8-M16 |
| 100 | 250 | 289 | 220 | 180 | 8-M16 |
| 125 | 250 | 299 | 250 | 210 | 8-M16 |
| 150 | 300 | 319 | 285 | 240 | 8-M20 |
| 200 | 350 | 346 | 340 | 295 | 8-M20(1.0MPa) |
|  |  |  |  |  | 12-M20(1.6MPa) |
| 250 | 450 | 434 | 395 | 350 | 12-M20(1.0MPa) |
|  |  |  | 405 | 355 | 12-M24(1.6MPa) |
| 300 | 500 | 459 | 445 | 400 | 12-M20(1.0MPa) |
|  |  |  | 460 | 410 | 12-M24(1.6MPa) |
| 350 | 500 | 590 | 505 | 460 | 16-M20(1.0MPa) |
|  |  |  | 525 | 470 | 16-M24(1.6MPa) |
| 400 | 600 | 660 | 565 | 515 | 16-M24(1.0MPa) |
|  |  |  | 580 | 525 | 16-M27(1.6MPa) |
| 450 | 600 | 700 | 615 | 565 | 20-M24(1.0MPa) |
|  |  |  | 640 | 585 | 20-M27(1.6MPa) |
| 500 | 800 | 760 | 670 | 620 | 20-M24(1.0MPa) |
|  |  |  | 715 | 650 | 20-M30(1.6MPa) |
| 600 | 800 | 880 | 780 | 725 | 20-M27(1.0MPa) |
|  |  |  | 840 | 770 | 20-M33(1.6MPa) |

信号输出位置和接线图：

- 双干簧管发讯：

白：公共线      红、兰：信号线

- 双霍尔发讯：红：DC3V  黑：GND  黄、绿(兰)：  霍尔输出

可发讯位置：DN50~DN200    X0.01、X0.1位

DN250~DN300   X0.1、 X1位

DN350~DN600   X1、 X10位

水表的选择、安装及使用注意事项

- 建议根据供水设施的工作条件确定水表的类型、计量特性和口径，其预期的流量应与水表的Q1至Q3流量相适应。不可只根据管道口径而不兼顾常用流量选择水表。

- 应避免水表承受由管道和管件造成的过度应力。必要时须将水表安装在底座或托架上。上、下游管道应适当固定，以保证在拆除水表或断开一侧连接时，任何部分都不会因自身重力而位移。

- 水表应水平安装，表壳箭头与管道水流方向一致；水表上、下游应装有控制阀门，且使用过程中必须保证进、出水阀门完全打开，同时水表下游还应考虑装有伸缩接头或软颈接头，以便于水表的拆换或维修。

- 为了保证水表能长期工作、计量准确，水表和管道内应始终充满水，如果空气有可能进入水表，应在水表上游安装放气阀。

- 水表安装位置要避免暴晒、冰冻、污染和水淹。高寒地区应尽量避免装在户外，确需装在户外的水表，要采取防晒、防冻措施，以免水表暴晒、冻裂影响正常使用。避免接近水表处流量通过截面的突然变化。

- 应采取措施防止不利的水力条件（空化、浪涌、水锤）以防止水表损坏。

- 水表在安装前，必须清除管道内的砂石、麻丝等杂物。水表安装时，注意水表的连接长度，当两端管路间距超过水表连接长度时，应修正管路间距，满足水表链接长度，否则间距过大强行安装将造成水表连接法兰断裂和损坏，间距过小将无法安装水表；若水表的两端管路不在同一轴线上，应通过其他途径来修正管路在同一轴线上，满足水表的安装要求。

- 安装水表时，应将水表安装在直线管路上，不要将水表安装在突然变化的高度位置上，一个普遍认同的经验法则是水表的上游和下游需要安装直径（D）与水表相同、长度分别为10D和5D的直管段。需要说明的是，这只是一个可行的折衷办法，尤其是水表上游的直管段越长越好，并应安装在控制阀门与水表之间，如果不能保证，则需要在上游安装一个整直装置，安装水表时应校验水平，以免在倾斜状态下工作，造成计量不准。同时，还应避免接近水表处流量截面的突然变化。

- 水表在长期使用过程中，为了避免砂石和其他杂物等进入水表而影响其准确计量或损坏，水表控制阀门后应安装与水表标称口径相同的过滤器，其滤网要经常取出清洗，过滤器中积存的杂质也应清除干净，以确保水表准确计量。如出现上述不良情况应与当地供水部门或水表的管理部门取得联系并予以解决，不得自行拆装。

表不使用时，指针如有微小转动，是由于管道中空气的存在或水压不够稳定或其他原因引起的，建议在水表不使用时关闭水表上游的控制阀门或在水表的进水端安装止回阀。

订货须知

- 订货时应标明水表名称、型号、口径、压力等级、材质等（发讯表应该明确具体采样位置）。

- 每只水表含对应口径的两片法兰密封垫圈（非正常规格除外）。

- 连接法兰如果有特殊要求，订货时应说明。

质量承诺

我公司提供的整表或基表质保期壹年。产品使用一年内，凡安装合理，使用流量正常，确因产品质量引起的内部机件损坏或故障（冻坏除外），在保证铅封完整的情况下，本公司负责修理、调换。我公司保证用户使用配件的完整性，可长期提供产品修理、维护用水表配件(配件收费按公司报价)。

免责声明

如水表封印被破坏或遭人为故意损毁，以及使用者未严格按照水表安装注意事项等进行合理安装，造成水表或其配件损坏，本公司不承担责任，且本公司不承担此水表以外的其它相关责任（包括但不限于因水表故障或误差导致的水计量纠纷的责任）。

水表安装示意图