LXSG-15~50/ZD干式光电直读水表

说明书

本水表是一种旋翼、多流、干式直读水表，读数清晰直观、计量准确，抗干扰能力强。与传统脉冲表相比，它可将读数误差降低至零，是自动抄表系统中机电转换零误差的电子远传水表，且采用低功耗设计，平常无须供电。

# 一 产品特点

- 直接读取字轮数据，与传统的脉冲表相比，它可将读数误差降低至零；

- 采用低功耗设计，只有读数和阀门开关时才需供电；

- 采用先进的数据编码及校验技术，通讯可靠性高；

- 采用干式式结构，计量精度高，可靠性强，安装维护方便、；

- 符合《电子远传水表》（CJ/T 224-2012）标准；

- 流量性能符合GB/T 778.1～3-2018标准，准确度等级：2级；

- 兼容多种通信规约；DL/T645、CJ/T188、内部协议或其他客户指定；

- 与上位机系统相结合，建立远程自动抄表管理系统，真正实现抄表、监控自动化。

# 二 技术参数

- 产品型号：LXSG-15/20/25/32/40；

- 工作电压： DC10-14V（RS485）；DC32-42V（M-BUS)

- 工作电流：≤5mA（RS-485);≤10mA（M-BUS)

- 工作环境：水温度：0.1℃~+45℃（冷水）0.1℃~+90℃ （热水）

湿  度：0~95%RH；

- 最大允许通水压力：1 MPa；

- 最大压力损失：0.063 Mpa；

- 与上位机通讯方式：a）RS-485现场总线；b）M-BUS现场总线；

- 通讯传输速率：1200/2400/4800/9600bps（可选）

- 通信规约：建设部CJ/T-2004《户用仪表数据传输技术条件》、电力部DLT645-2007《多功能电能表通讯协议》、根据用户自定义协议

- 通讯传输最大距离：1000m（非TTL）

# 三 流量参数

| 型 号 | 公称口径 DN（mm） | 准确度 等级 | 过载流量Q4 | 常用流量Q3 | 分界流量Q2 | 最小流量Q1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m³/h |  |  |  |
| LXSG-15/ZD | 15 | 2级 | 3.125 | 2.5 | 0.050 | 0.030 |
| LXSG-20/ZD | 20 | 2级 | 5.00 | 4.0 | 0.080 | 0.050 |
| LXSG-25/ZD | 25 | 2级 | 7.875 | 6.3 | 0.128 | 0.080 |
| LXSG-32/ZD | 32 | 2级 | 12.5 | 10 | 0.500 | 0.125 |
| LXSG-40/ZD | 40 | 2级 | 20 | 16 | 0.32 | 0.2 |
| LXSG-50/ZD | 50 | 2级 | 31.25 | 25 | 0.5 | 0.3125 |

最大允许误差：

- 从包括最小流量（Q1）在内至不包括分界流量（Q2）的低区中最大允许误差为±5%

- 从包括分界流量（Q2）在内至包括最大流量（Q4）的高区中的最大允许误差为±2%（热水为±3%）

# 四 线路图

# 五 产品尺寸

| 口径 | 长L | 长L1 | 宽B | 高H | 连接螺纹 |  | 连接线/软管 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm |  |  |  |  | d | D | m |
| DN15 | 258 | 165 | 85 | 125 | R1/2 | G3/4 | 1.0/0.5 |
| DN20 | 298 | 195 | 85 | 125 | R3/4 | G1 |  |
| DN25 | 345 | 225 | 86 | 140 | R1 | G1¼ |  |
| DN32 | 354 | 230 | 103.5 | 140 | R1¼ | G1½ |  |
| DN40 | 373 | 245 | 125 | 162 | R1½ | G2 |  |
| DN50 | 426 | 280 | 150 | 200 | R2 | G2½ |  |

# 六 安装使用与维护方法

- 选择水表的口径，应根据安装地点的流量大小而定；

- 安装位置要避免暴晒、冰冻、污染、潮湿和水淹，以便拆装和抄表。冰冻期间，除将水表和水管包扎外，不用时把水表进水端阀门关闭，将出水端放水阀和水龙头打开，可防止水表因冰冻膨胀损坏。水表建议安装在专用水表箱内；

- 水表应水平安装，字面朝上，箭头方向与水流方向相同；

- 新装管道务必把管道内的石子、泥沙、麻丝等杂物冲洗干净再装水表，以免造成水表故障。

- 为了计量准确，水龙头应高于水表。

- 若水表装在锅炉进水管处，应防止热水回流烫坏水表。

- 水表不应直接与管道连接，水表与管道间应通过接管，密封垫圈，连接螺母连接。拆装水表时，切不可用力硬板，以免扭坏表壳。

- 应避免水表承受由管道和管件造成的过度应力。必要时，应将水表安装在底座或托架上。

- 水表前后应安装阀门，方便检修和更换。

# 七 配件

随同每只水表附带管接头、连接螺母及密封圈各2件